昆明市生态环境局文件

昆生环复〔2021〕13号

昆明市生态环境局关于《昆明市中医医院呈贡院区新增一台数字减影血管造影机（DSA）核技术利用项目环境影响报告表》的批复

昆明市中医医院：

你单位报送的委托四川省核工业辐射测试防护院(四川省核应急技术支持中心)编制的《昆明市中医医院呈贡院区新增一台数字减影血管造影机（DSA）核技术利用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第九条，经研究，批复如下：

一、项目建设地点位于云南省昆明市呈贡区祥园街2628号，拟在你院医技楼一楼原预留的一间DSA手术室及其配套房间内建设，新增一台数字减影血管造影机（DSA），属于Ⅱ类射线装置，配套设置控制室、更衣室、设备间等。项目总投资1200万元，其中环保投资68.1万元。

根据昆明市生态环境工程评估中心出具的《关于对昆明市中医医院呈贡院区新增一台数字减影血管造影机（DSA）核技术利用项目环境影响报告表的技术评估意见》（昆环评估意见﹝2021﹞26号），在落实《报告表》提出的污染防治措施后，项目建设和运营的不良环境影响可以得到缓解和控制，同意项目按《报告表》所述工程内容、规模、功能、环保对策措施进行建设。

二、项目建设和运营中应重点做好以下工作

（一）认真组织学习《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》等相关法规和标准，并在项目运行过程中贯彻落实。

（二）严格执行《电离辐射防护与放射源安全基本标准》（GB18871-2002）和《报告表》提出的电离辐射安全管理限值，职业照射连续5年的年平均有效剂量应控制在5mSv以内，公众照射年有效剂量应控制在0.25mSv以内。X射线设备机房防护设施应满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）。

（三）严格落实《报告表》提出的DSA机房辐射防护措施，DSA机房外醒目位置设立电离辐射警示标志、门灯连锁、紧急止动开关等，并定期对设施进行检查，确保其正常运行。辐射工作区域应按照《报告表》要求实行监督区和控制区管理，防止人员误照射。

（四）DSA安装调试期间，应加强辐射防护管理，关闭机房防护门，在机房门外设立电离辐射警告标志，禁止无关人员靠近。

（五）配备相应的辐射防护用品、个人剂量报警仪和辐射监测仪，定期检查和维护，确保其能够正常使用。职业人员工作时应佩带个人剂量报警仪及个人剂量计，介入手术人员工作时应佩戴辐射防护用品，并定期对个人剂量及项目周边辐射环境水平进行检测、监测，以确保职业人员健康和辐射环境安全。

（六）完善和落实各项辐射防护和安全管理制度，完善的辐射事故应急预案。辐射安全管理人员及工作人员应定期参加辐射安全培训。

（七）按照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等法规要求，你单位应在投入使用前依法向我局申领辐射安全许可证，并开展辐射安全和防护年度评估工作，每年1月底前按时在全国核技术利用安全申报系统上传年度评估报告。

三、项目建成并取得辐射安全许可证后，按规定自主开展竣工环保验收，环保设施经验收合格后，方可投入运行。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

自本批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、你单位应按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。请市生态环境局呈贡分局负责组织项目环境现场执法和日常监督管理，请市危险废物监督管理所加强监督检查。

六、依法到其他部门办理相关手续。

2021年5月18日

抄送：省生态环境厅。生态环境局呈贡分局，市局水生态环境处、大气环境处、固体废物与化学品处、土壤生态环境处、政策法规与宣传教育处、核安全与辐射环境管理处，市危险废物监督管理所，市生态环境工程评估中心。四川省核工业辐射测试防护院(四川省核应急技术支持中心)。

昆明市生态环境局             　      2021年5月18日印发